## Slide 1
基于STIL色散共焦传感器的 超精密轮廓扫描系统
硬件同步触发与多模式变轨迹扫描方法

## Slide 2
研究背景与问题
超精密光学元件加工对面形检测提出更高要求
传统接触式测量存在力学变形和速度限制
软件定时采样存在空间位置不确定性问题
光学元件面形复杂，需要多种扫描轨迹适配

## Slide 3
系统架构
硬件组成
- STIL CCS Prima 色散共焦传感器
- Delta Tau Power PMAC 运动控制器
- 超精密机床（三轴/五轴）
- 工控机（Windows + Qt）
软件架构
- Qt 6.10.2 上位机人机交互
- STIL DLL 传感器驱动 (USB)
- PMAC Telnet TCP/IP 运动控制
- Eigen 最小二乘面形分析

## Slide 4
核心创新：硬件位置同步采集
利用 PowerPMAC Gate3 EQU 硬件比较器输出触发脉冲
触发脉冲由编码器计数精确控制，非软件定时
STIL 传感器收到外部硬件触发后立即采集
采样点空间位置精度由运动控制器编码器分辨率决定

## Slide 5
三种扫描模式
直线扫描 (X轴)
- X轴单轴线性扫描
- 触发间隔：100,000 count = 1um
- 坐标还原：x = n x 1um, y = 0
- 用途：直线截面轮廓测量
螺旋扫描 (C+X轴联动)
- C轴旋转 + X轴径向进给联动
- 触发间隔：640,000 count = 0.5 deg
- 过圆心坐标算法，消数据空洞
- 用途：光学元件全口径面形

## Slide 6
扫描模式三：球面纬线扫描
C轴旋转，X轴固定半径
触发间隔：40,960 count = 0.1 deg
扫描范围：370 deg（360 deg + 10 deg重叠区）
坐标还原：x = R x cos(theta), y = R x sin(theta)

## Slide 7
过圆心螺旋扫描坐标算法
传统方法：半径不能过零，存在圆心数据空洞
本方法：允许半径变为负值，实现完整穿越
实时半径计算：R = R0 - (theta/360 deg) x pitch
极坐标转直角坐标：x = R x cos(theta), y = R x sin(theta)

## Slide 8
数据后处理与面形分析
强度过滤：保留 intensity in [5%, 95%] 的有效点
最小二乘平面拟合：Z = a x x + b x y + c
去除倾斜：计算残差 residual = z - (a x x + b x y + c)
输出指标：PV、RMS、X/Y倾斜角（角秒）

## Slide 9
实验系统与参数
硬件参数
- STIL CCS Prima: 100-2000Hz采样
- PowerPMAC: 以太网TCP/Telnet控制
- X轴分辨率: 1um/pulse
- C轴分辨率: 0.5 deg/pulse (螺旋), 0.1 deg/pulse (纬线)
软件参数
- Qt 6.10.2 + QCustomPlot 实时绘图
- 双缓冲采集 (BufferLength=1, 2 buffers)
- TRE外部触发模式
- CSV时间戳文件名自动保存

## Slide 10
创新点总结
【创新一】提出基于Gate3 EQU的硬件位置同步触发方法
【创新二】设计过圆心螺旋扫描坐标算法，消除数据空洞
【创新三】实现三种扫描模式自适应切换（直线/螺旋/纬线）
【创新四】融合高度+强度双通道数据质量控制

## Slide 11
结论与展望
完成了超精密轮廓扫描系统的软硬件集成
硬件同步触发保证了采样点的空间位置精度
三种扫描模式覆盖了典型光学元件面形测量需求
过圆心螺旋扫描算法具有原创性

## Slide 12
谢谢！
欢迎提问与讨论